ALLEGATO A

ASL del VCO

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE  STRUTTURE SANITARIE

VERBALE ISPETTIVO N. ___19____ /2012

L’anno duemiladodici, il giorno ___15_del mese di _ giugno     dalle ore __11,00____ i sottoscritti:

| NOMINATIVI | AS | PR | QUALIFICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Dott. ssa Elena BARBERO |  | X | Presidente Commissione, Direttore S.0.C. Medicina Legale |
| Dott.ssa Orietta OSSOLA |  | X |  |
| Dott. Ssa Silvia CASELLI |  | X | Direttore SISP |
| Per.Tec Gianfranco MORA |  | X | Dirigente SPP |
| Dott. Romano FERRARI | X |  | Direttore Distretto di Domodossola |
| Ing. Paolo RIBONI |  | X | Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione |
| Per.Ind Maurizio PAGLIARI |  | X | Funzionario della S.C. Gestione e Tecnologie Biomediche |

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie della ASL VCO - costituita dal Commissario  della  ASL VCO con deliberazione n. 183 del 07.04.2011, hanno effettuato apposito sopralluogo annuale presso___TERME DI PREMIA__

Per la struttura sono presenti i signori:

Qualifica ___Direttore Sanitario ___   nome __ dr  Dario PAGANI

Qualifica __ Direttrice   responsabile   nome __ dr  Daniela  ROSSATO__

Qualifica__  Responsabile  SPP             nome  __Ing.   Girolamo  LICATA

#### GENERALITA’ DEL PRESIDIO

| Denominazione | TERME DI PREMIA |
| --- | --- |

| Via/Piazza | Regione Cadarese info@premiaterme.it | n. | 0324/617210 |
| --- | --- | --- | --- |

| Comune di | Premia | telefono | 0324/ 828804 |
| --- | --- | --- | --- |

_____________________________________________________

| Natura giuridica | S.r.l |
| --- | --- |

| Data ultimo sopralluogo della Commissione | 05.08.2011 |
| --- | --- |

Prescrizioni al 05.08.2011/OTTEMPERANZE al 15.6.2012

1)  Far pervenire  il documento di valutazione “rischio acqua” comprensivo delle procedure di autocontrollo conformità acqua potabile, ai  sensi del Decreto legislativo 31/01  e Determina Regionale Piemonte 75 del 26. 5.2005

2)Far pervenire il documento  delle misure di prevenzione e riduzione del rischio legionellosi ai  sensi delle Linee Guida recanti indicazioni sulla legionellosi  pubblicate sulla G.U. 28 del 4.2.2005

- Far pervenire la valutazione del rischio relativo alla movimentazione della biancheria pulita/sporca con planimetria evidenziante i percorsi e i locali individuati

- Far pervenire copia del certificato di prevenzione incendi relativo alla autorimessa

►non ottemperato in quanto la documentazione  sopra richiesta non è stata trasmessa;   tuttavia viene messa  a disposizione  nel corso del presente sopralluogo e non vi sono rilievi da fare

- Tutti i servizi igienici con relativi locali antibagno devono essere resi permanentemente liberi da materiale ed attrezzature non strettamente pertinenti   (biancheria, attrezzature e materiali per le pulizia per i quali vanno individuati apposite soluzioni)►ottemperato

- Provvedere a mantenere chiusi a chiave i locali tecnici con particolare riferimento a quelli contenenti i quadri elettrici ►ottemperato

- Sostituire l’interruttore differenziale ad alta sensibilità  dell’asciugamani presso lo spogliatoio femminile e provvedere alla verifica periodica di tutti quelli installati  )►ottemperato

- Predisporre adeguate prese elettriche  alimentazione congelatori posti nel locale derrate alimentari  ►ottemperato

Rilievi e Prescrizioni al 15.06.2012

- inviare alla CVS copia dei libretti degli ascensori

- si è presa visione della seguente documentazione:

- verbale di verifica periodica degli ascensori effettuata in data 25.5.2011

- rapporti di manutenzione periodica semestrale degli ascensori

- verbale di verifica degli impianti di terra effettuata in data 24.5.2011

- registro controlli periodici sistemi di spegnimento, ultimo controllo effettuato nel dicembre 2011

- bolla di lavoro  relativa al  controllo luci di emergenza effettuata il 12.6.2012

- alcune lampade  di emergenza non funzionano; si prende visione del preventivo di spesa riguardante  la riparazione dell’impianto

- predisporre un sistema  di passaggio obbligato attraverso la vaschetta lavapiedi posta all’esterno

Copia del presente verbale viene inviata anche al Sindaco di Premia in qualità di Autorità Sanitaria  affinché vigili sulle  disposizioni impartite e provveda se del caso a far pervenire la documentazione richiesta in possesso del Comune

L’ispezione termina alle ore …13,30   e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

| Dott. Elena BARBERO | _________________________________________ |
| --- | --- |
| Dott. Silvia CASELLI | _________________________________________ |
| Ing. Paolo RIBONI _______________________________ | _________________________________________ |
| Per. Gianfranco MORA | _________________________________________ |
| Dott. Orietta OSSOLA | _________________________________________ |
| Per.Maurizio PAGLIARI | _________________________________________ |